R10型便携式气体检测报警仪

产品使用说明书

济南瑞安电子有限公司

感谢您购买本公司产品，使用产品前请阅读使用说明书。

本公司保留改进产品和修改说明书而不预先通知的权利。

本说明书中的图片仅用于功能说明。若与实物不符，请以实物为准。

- 功耗低、待机时间长

- 报警时，6个超高亮LED发光二极管旋转点亮，同时驱动蜂鸣器发出间歇的报警声

- 高低限两级报警，报警点可调

目 录

1.部件说明	- 1 -

2.屏幕显示说明	- 2 -

3.按键说明	- 3 -

4.操作说明	- 4 -

5.校准示意图	- 8 -

6.参数说明	- 9 -

7.气体说明	- 9 -

8.产品尺寸	- 10 -

9.注意事项	- 11 -

10.有限责任担保	- 12 -

1.部件说明

表1-1 部件说明表

|  | 项 目 | 描 述 |
| --- | --- | --- |
|  | ① | 显示屏 |
|  | ② | 按键 |
|  | ③ | 蜂鸣器 |
|  | ④ | 传感器 |
|  | ⑤ | 指示灯 |
|  | ⑥ | 鳄鱼夹 |
|  | ⑦ | 产品铭牌 |

2.屏幕显示说明

表2-1 屏幕显示说明表

|  | 项 目 | 描 述 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 报警指示 |
|  |  | 数值 |
|  |  | 跨度指示 |
|  |  | 零点指示 |
|  |  | 气瓶（气体标定时显示） |
|  |  | 标定存储 |
|  |  | 高、低报警状态指示 |
|  |  | 百万分率（ppm） |
|  |  | 体积百分率（%vol） |

- 按键说明

表3-1 按键说明表

| 按 钮 | 涉 及 操 作 与 描 述 |
| --- | --- |
|  | - 仪器开机：请按； - 仪器关机：请按，持续5秒； - 气体标定：关机状态下，请同时按和▲； - 移位：请按。 |
| ▼ | - 一级报警点设置：请按▼10秒； - 设定值减小：请按▼。 |
| ▲ | - 消音：请按▲持续2秒； - 二级报警点设定：请按▲，持续10秒； - 设定值增加：请按▲。 |
|  | 在任意界面长按▼▲组合键均可回到正常监控界面。 |

4.操作说明

开机：

长按“”键3秒，蜂鸣器长响三声，屏幕自检，显示屏依次显示“版本号”→“SPAN” →“L-ALARM”→“H-ALARM” →预热后进入监控状态。

图4-1 开 机

- 关机：

按住“” → 蜂鸣器长响三声 → 仪器关机 → 松开“”按键（过程需要5秒）。

- 报警点设定：

一级报警点：监控状态下，长按“▼”键持续10秒，显示屏幕显示“L-ALARM”，调整“▲”、“▼”键和移位键“”设定报警点，长按“”键保存。

二级报警点：监控状态下，长按“▲”键持续10秒，显示屏幕显示“H-ALARM”，调整“▲”、“▼”键和移位键“”设定报警点，长按“”键保存。

校准：

关机状态下，同时按下 “▲”“”键，操作、显示如下：

表4-1 校 准

| 程 序 | 显 示 | 程 序 | 显 示 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 在干净的空气中，同时按下 “▲”“”键，进入标定操作 |  | 2. 屏幕显示 “AUTO-ZERO”，40秒后检测仪自动校零。中途任意时刻长按“”也可校准零点 |  |
| 3. 检测仪校零后会自动显示“SPAN” |  | 4.屏幕显示“SPAN”时，输入“气体校准浓度值”； 通过“▲”、“▼”键和移位键“”进行设置，按“”键或是等待几秒钟，屏幕显示 “0” |  |
| 5. 屏幕显示“”、“0”时，通入气体 |  | 6.待数值稳定后长按“”键，数据存储，标定完毕，也可等待3分钟超时后自动保存。当显示“”时，气体标定失败，关机重新标定 |  |
| 说明：此处以一氧化碳气体为例 |  |  |  |

5.校准示意图

表5-1 校准示意

|  | 项 目 | 描 述 |
| --- | --- | --- |
|  | ① | 标气罩 |
|  | ② | 标气管 |
|  | ③ | 调节阀和气瓶 |

6.参数说明

- 工作电压： DC3V（CR2一次性锂电池）

- 检测原理： 电化学式

- 校    准： 自动归零、校正传感器

- 显示方式： LCD液晶显示

- 报警方式： 声报警：蜂鸣器发出间歇的报警声，距离1m处报警音量大于75dB；

光报警：6颗高亮LED旋转点亮；

震动报警：内置振动器，适用于非常嘈杂的环境中

- 自    检： 每次启动时自检

- 防爆等级： Ex ia IIBT4 Ga

- 背    光： 在静默模式下无背光。按下“▲”或“▼”按钮，可以使背光重

- 新启动5秒钟。

- 外形尺寸：101mm×52mm×30mm

- 气体说明

表7-1 气体说明表

- 产品尺寸

表8-1 产品尺寸表

产品尺寸：101mm×52mm×30mm

9.注意事项

- 为了延长电池的使用寿命，当不使用仪器时，请将仪器关机。

- 当屏幕显示“”图标、蜂鸣器每间歇10秒发出报警时，说明电池欠压，应及时更换

- 电池。

- 仅使用3.0V CR2电池。

- 请不要试图更换传感器，这样会导致保修失效。

- 避免使用高浓度气体冲击，这样可能会损害传感器。

- 如果您怀疑任何故障或有任何技术问题，请联系我们。

10.有限责任担保

- 仪器自购买之日起质保一年（自然灾害和人为因素除外）

- 我公司有权要求客户提供购买凭证，如原始发票、销售契约或装箱单，以确定产品未过

- 质保期。

本保修不包括：

- 一次性电池，或定期更换的零部件由于使用过程中产品的正常磨损和撕裂。

- 仪器被误用，改装，或异常操作损坏。

获证情况一览表

| 产品型号 | 检测气体 | CPA编号 |
| --- | --- | --- |
| R10 | 一氧化碳 | 2013C160-37 |

济南瑞安电子有限公司

地址:山东省济南市高新区明胥街78号    邮编:250209

服务热线: 400-658-5060  电话:0531-80972672

出版日期：2025年04月

为保护环境，产品报废后请交给有资质的单位处理

LYS.1450

邮箱:jnrean@ruiandianzi.com

网址: www.ruiandianzi.com

成品尺寸：140mm(W)x100mm(H)