R40BX型 便携式气体检测报警仪

产品使用说明书

济南瑞安电子有限公司

感谢您购买本公司产品，使用产品前请阅读使用说明书。

本公司保留改进产品和修改说明书而不预先通知的权利。

本说明书中的图片仅用于功能说明。若与实物不符，请以实物为准。

目  录

1、产品概述	1

2、产品特点	1

3、部件说明	2

4、显示屏幕说明	3

5、操作说明	4

6、校准	11

7、状态说明	16

8、参数说明	16

9、气体说明	17

10、外形尺寸	18

11、充电说明	19

12、注意事项	19

13、有限责任制	20

1、产品概述

R40BX便携式泵吸型气体检测报警仪、是我公司设计的一款防水防尘型单一泵系气体检测仪,该机采用纯进口传感器，灵敏度高，稳定可靠。

R40BX便携式泵吸型气体检测报警仪，采用国内领先中文图形操作菜单，简便、配置大容量锂离子可充电池、防水防尘防爆、配合可更换直插式气体传感模块、维护费用低、内部选用大功率智能采气泵，能够快速探测泄露气体浓度！

R40BX便携式泵吸型气体检测报警仪，广泛适用于采油、冶炼、化工、市政、污水处理、电力、煤气、采矿、隧道施工、消防、仓储、造纸、制药、酿造等多种需要检测有毒有害气体浓度的场所。

2、产品特点

1）防震外壳坚固耐用，适用于恶劣的环境下使用

2）采用高速CPU处理，自动故障识别，自动报警，高浓度超限自动保护

3）采用LCD显示，全中文菜单操作，可连续实时地显示气体浓度和对应的状态

4）采用高性能可充电锂电池，具有充电保护和低压保护功能

5）仪器内置震动警报器，适合于高噪音的环境下使用

6）可通过手机端或电脑端进行参数配置，灵敏度校准

3、部件说明

| 图 片 | 项目 | 描述 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 导气嘴 |
|  | 2 | 进气管 |
|  | 3 | 按键帽 |
|  | 4 | 密封圈 |
|  | 5 | 上盖 |
|  | 6 | 下盖 |
|  | 7 | 铭牌 |
|  | 8 | 充电口保护盖 |

4、显示屏幕说明

1; 电量指示. 2; 时间显示. 3; 蓝牙状态. 4; 单位. 5; 浓度. 6; 气体名称. 7; 报警指示. 8; 工作状态. 9; 消音指示. 10; 按键指示.

5、操作说明

5.1开机

按下按键“”3S，蜂鸣器振动器自检，屏幕依次显示“正在启动”→ “正在预热”→ 20秒后进入正常监控状态。

5.2开关气泵

长按按键“”2S，即可关闭气泵。再次长按按键“”2S，即可开启气泵，开启气泵会有10S的预热过程。

5.3关机

关泵操作时不要松开按键继续长按3S即可关机。

5.4进入系统菜单

监视界面下按菜单键“”，输入密码“0911”，进入系统菜单界面。

|  | 》》按“”移动位置，按“”调整数值，调整完数值移动到“确认”按键位置，按“”确认进入系统菜单界面 》》进入系统菜单后按“”移动选择各项目，按“”确认进入 》》按“”取消退出 |
| --- | --- |

5.5系统设置

|  | 》》按“”选择需要调整的项目 》》按“”确认调整 |
| --- | --- |
|  | 》》按“”进行调整 》》按“”选择需要调整的项目 |
|  | 》》按“”调整到“保存” 》》按“”确认保存 》》按“”取消退出 |

5.6报警设置

|  | 》》按“”选择需要调整的项目 》》按“”确认调整 |
| --- | --- |
|  | 》》按“”进行调整 》》按“”选择需要调整的项目 |
|  | 》》按“”调整到“保存” 》》按“”确认保存 》》按“”取消退出 |

5.7关于系统

|  | 》》显示当前软件版本号。 》》按“”取消退出 |
| --- | --- |

6、校准

1）校准时请保证标准气体浓度流量大于600mL/min,并加三通分流器，分流多余流量。

2）通过手机端或电脑端配置软件进行校准

手持仪开机后打开蓝牙，具体校准方法参照配置软件操作说明

3）通过手持仪本身进行校准

进入系统菜单，选择校准选项

|  | 》》按“”选择需要调整的项目 》》按“”确认调整 |
| --- | --- |
|  | 》》按“”进行调整 》》按“”选择需要调整的项目 |
|  | 》》按“”调整到“保存” 》》按“”确认保存 》》按“”取消退出 |
|  | ->进入标定 》》按“”调整到“进入标定” 》》按“”确认进入标定 |
|  | ->校零 》》按“”选择“校零” |
|  | 》》按“”确认校零 |
|  | ->标定 》》按“”选择“标定” |
|  | 》》按“”确认标定 》》按“”取消退出 |
| 注:校准完成后提示校准失败，且通入的气体浓度与设置的相同，一般原因为传感器灵敏度太低，建议返厂更换传感器。 |  |

7、状态说明

- 气体浓度值下显示，蜂鸣器响，代表检测出气体泄漏，可按下按键消音

- LCD上方显示，代表蓝牙已打开，如果在闪烁说明蓝牙未连接，如果常显示说明蓝牙已连接。

- 电量显示红色且有故障声音提示，代表电池欠压，需要及时充电

- LCD中心红心跳动表示正常监视，显示表示传感器连接故障。

8、参数说明

- 充电电压：DC5V

- 检测原理：催化燃烧式、电化学式

- 校准方式：自动校零、校准传感器

- 显示方式：LCD液晶显示

- 报警方式：声报警：

- 光报警：广视角红色LED闪烁；

- 振动报警：内置振动器，适用于非常嘈杂的环境中

- 报警音量：声音强度≥75dB

- 自    检：每次启动时自检

- 外形尺寸：354mm×93.6mm×53.3mm

- 防爆等级：Ex d ib IIC T4 Gb

- 防护等级：IP66

9、气体说明

| 气体名称 | 量程 | 精度 | 报警点 | 标定值 | 工作温度 | 工作湿度 | 工作压力 | 响应时间 | 寿命/月 | 干扰气体 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CH4 | 0-100%LEL | 1%LEL | 25%LEL | 25%LEL | -20℃~50℃ | 15~90%RH | 86~106kpa | ≤30 | 36 |  |
| CO | 0-1000ppm | 1ppm | 80ppm | 200ppm | -20℃~50℃ | 15~90%RH | 86~106kpa | ≤60 | 12 | NO2、HCN、乙烯 |
| H2S | 0-50ppm | 0.1ppm | 8ppm | 10ppm | -40℃~50℃ | 15~90%RH | 86~106kpa | ≤60 | 12 | SO2、CL2 |
| O2 | 0-30%VOL | 0.1%VOL | 18%VOL | 20.9%VOL (洁净的空气) | -20℃~50℃ | 15~90%RH | 86~106kpa | ≤60 | 24 | 无 |
| CL2 | 0-20ppm | 0.1ppm | 8ppm | 10ppm | -20℃~50℃ | 15~90%RH | 86~106kpa | ≤60 | 12 | NO2 |
| SO2 | 0-20ppm | 0.1ppm | 8ppm | 10ppm | -20℃~50℃ | 15~90%RH | 86~106kpa | ≤60 | 12 | H2S、HCN、HCL |
| NH3 | 0-1000ppm | 1ppm | 80ppm | 100ppm | -10℃~40℃ | 15~90%RH | 86~106kpa | ≤60 | 12 | H2S、SO2、CL2、NO |
| NO2 | 0-20ppm | 0.1ppm | 8ppm | 10ppm | -20℃~50℃ | 15~90%RH | 86~106kpa | ≤60 | 12 | CL2 |

10、外形尺寸

产品尺寸：345mm×93.6mm×53.3mm；

11、充电说明

| - 当屏幕显示“”红色图标、蜂鸣器有故障音发出“时，应及时充电； - 请选用本公司配带的充电器进行充电； - 请关机充电。 |  |
| --- | --- |

12、注意事项

- 为了延长电池的使用寿命，当不使用仪器时，请将仪器关机。

- 充电时，请选用本公司配带的充电器。

- 请不要试图更换传感器，这样会导致保修失效。

- 避免使用高浓度气体冲击，这样可能会损害传感器。

- 如果您怀疑任何故障或有任何技术问题，请联系我们。

13、有限责任制

- 仪器自购买之日起质保一年（不可抗拒力和人为因素除外）

- 我公司有权要求客户提供购买凭证，如原始发票、销售契约或装箱单，以确定产品在质保期内。

本保修不包括：

- 定期更换的零部件；

- 使用过程中产品的正常磨损和撕裂；

- 仪器被误用，改装，或因意外或异常操作损坏。

济南瑞安电子有限公司

地址:山东省济南市高新区明胥街78号    邮编:250209

服务热线: 400-658-5060  电话:0531-80972672

出版日期：2025年04月

为保护环境，产品报废后请交给有资质的单位处理

LYS.4211

邮箱:jnrean@ruiandianzi.com

网址: www.ruiandianzi.com

- 成品尺寸：140mm(W)x100mm(H)